## 表单说明
各个表单说明
内容 | 版本 | 说明 | 时间
软件系统总体图 | ver 1.0 | 宏观上阐述软件系统的各个子模块的相互层次关系，便于理解整个系统结构 | 2021-06-05
框架管理器功能需求 | ver 1.0 | 框架管理器的主要组成部门的总体需求，每个部分大致组成说明。 | 2021-06-05
框架管理器公共模块需求 | ver 1.0 | 将框架管理器中可以独立硬编码的专用独立模块，展开细节阐述。 | 2021-06-05
分析模块需求 | ver 1.0 | 针对试验的结果数据，进行分析处理的模块。主要是统计、比较、汇总、显示数据和曲线、重新计算功能。 | 2021-06-05
静态试验功能需求 | ver 1.0 | 针对静态试验的功能需求，这里由于有上千个试验标准，一个试验需要一个单独模板，而且这些模板可以搜索，分类。模板内部包含试验的输入，控制，计算输出等整个过程。可以实现多轴系统的分组协同工作。 | 2021-06-05
高频试验功能需求 | ver 1.0 | 针对高频试验需求，强调的是慢速幅值控制方式下的快速数据采集，对幅值和中值进行控制，实现包络线控制，可以长时试验。 | 2021-06-05
蠕变试验功能需求 | ver 1.0 | 针对蠕变功能需求，强调的是100台以上的试验机通过网络，同时试验，慢速数据采集长时试验，海量数据存储，在最长达几年的试验中，控制稳定，数据不能丢失。计算机需要多台备份存储数据，可以监视试验运行。 | 2021-06-05
动态试验功能需求 | ver 1.0 | 针对动态试验的功能需求。强调快速数据采集和显示，长时间稳定工作，力值PID需要在线调节。有几个比较复杂的试验低周疲劳、JIC,KIC,COD，断裂韧性，裂纹扩展等几个试验。可以实现多轴系统的分组协同工作。一个试验形成一个模板。 | 2021-06-05

## 软件系统总体图
软件系统项目整体开发要求 版本：1.0
开发目标 |  | 参考MTS、Instron、Zwick、BIA公司的软件优点，结合中国人操作习惯，打造出一个符合我们公司要求的基础软件开发平台，以及在这个软件平台基础上构建的各种试验机的试验软件模板，解决我们公司编程软件语言种类多，界面繁杂，软件人员编程风格各异的难题。 通过这个平台，可以让我们公司的软件开发人员资源共享，减少重复开发，让每个人软件开发软件不再是从零开始打造程序，而是站在平台的基础上开发我们的试验机通用程序和专机程序，让每个程序不再仅仅体现个人水平，而是体现一个公司的整体实力，像MTS、Zwick等公司一样，把软件作为公司的一张名片，成为公司的核心技术之一。
| 时间 | 2021.9-2022.12 | 2022以后 | 2022以后 | 。。。 | 。。。 | 。。。
| 衍生试验模板模块 | 静态试验的各种模板（拉伸试验模板、压缩、弯曲、蠕变等上千个试验） | 动态试验模板模块（试验有低周疲劳、Kic、Jic、断裂韧性、裂纹扩展） | 蠕变试验模板模块（蠕变、松弛、低速疲劳试验，40-100个控制器、多个） | 高频试验机模板模块 | 专机试验模板模块（各种用户特殊需要的专机） | 迭代模块（等特殊专用程序）
| 框架管理器 | 框架管理器由用户管理模块、硬件管理模块、模板管理模块、报告打印模块、数据分析模块组成，平时用户管理模块和硬件管理模块设置完毕后，改动较少，用户常用的就是一个管理模板、运行模板、打印数据和分析数据的程序，他将定义函数，定义变量，定义试验方法、试验流程、打印模板定制为一个模板，在试验中，载入这个模板，然后按照模板运行程序，变量和脚本程序就是整个模板能和谐统一的关键纽带，最终实现各种复杂试验的过程。 可以这样简单理解，框架管理器就是一个简易的编程语言管理器，或者是一个简易的组态软件，所有模板都是以试验为中心的模板管理模式，这里涉及到几个主要步骤。 方法定义部分： 试验的参数输入（比如管理员、试验时间、试验速度、是否带引伸计、试验方向） 试样输入（长宽高、直径、弹模等） 计算结果（弹模、屈服等参数以及如何计算这些参数） 试验流程定义 试样报告形式 所有前面这些涉及的界面。 试验部分： 按照前面设定的执行 试验完成：打印报告或保存结果 试验分析：如果需要更精确求取数据，需要试验分析部分对数据重新取基准值，重新计算。 注：方法，测试中包含方法和实验数据，两者的关系是测试中的方法是定义方法的一个副本，在使用该方法产生了数据的情况下，该方法副本不能被修改只能另存为，未产生实验数据修改方法可以通过询问的方式是否修改定义方法中，还是另存方法。主要是避免测试过程中修改方法后不知道产生数据的实验流程式样信息等。
|  | 用户管理模块 | 硬件管理模块 | 模板设计模块 | 管理模板运行模块 | 报告打印模块 | 数据分析模块

## 框架管理器功能需求
框架管理器总体需求 版本：1.0
编制目标 | 框架管理器是整个软件平台的基石，主要模仿MTS的新软件，包括以下部分： 1.众多的计算公共模块，显示公共模块，流程控制公共模块，硬件公共模块。 2.自定义硬件、自定义函数、自定义变量、自定义公式、自定义流程、自定义报告、自定义模板等各种管理器 3.实现自定义模板运行的模板运行管理器。 4.数据分析管理器
开发时间 | 2021.10-2022.12
开发环境 | win10 64位操作系统 ， 应用x64 采用VS2015 以上 C#语言开发主程序，界面采用wpf技术开发，内嵌脚本开发语言。
硬件运行条件 | 双核CPU 8G内存
软件逻辑形式 | 需要根据我们的自定义试验需求创立试验界面和模块的需求，制定一个合理的软件逻辑架构，使这个架构能够满足我们自定义试验的各个细节的需求
软件物理结构形式 | 采用目前市场成熟的插件接口开发形式，硬件公共模块、软件公共模块、计算公共模块、数据存储公共模块等都定义公共接口的插件，便于替换升级。
界面和操作形式 | 采用当前主流的界面形式和色调搭配，可以参考国外的软件界面，需要有我们公司Logo。软件操作简单流畅，符合中国人操作特点，可实现向导式操作形式。
用户界面语言 | 中、英（可方便扩充其他语言）
脚本语言需求 | 1.脚本语言采用成熟的主流计算机语言实现。 2.可以实现在线的数据交互（一些关键字和函数可以像C#语言的带提示信息框） 3.可以识别并调用自定义函数和自定义变量 4.在变量定义和流程定义中，可以编写脚本，实现用户的特殊需要。 5.除了进行计算外，可以进行显示操作、文件IO操作等。
开发形式 | 所有软件采用共同开发模式： 软件公司负责开发： 1.编制模板和模板运行的框架管理器和框架管理器的大部分模块（中机负责除外）由软件公司负责开发。 2.各个模板界面部分由软件公司负责开发。 3.框架管理器各个部分功能的测试用例，涉及模板部分，简易编制一个金属拉伸试验模板。 4.分析模块部分。 5.帮助文件部分。 中机试验负责开发： 1.框架管理器的硬件接口部分程序。 2.软件专用计算部分程序。 3.数据采集部分程序。 4.各种试验标准的解读和试验流程。 5.软件的中英文翻译。 6.以上部分的测试用例。 共同开发部分： 1.各种模板部分由我们共同开发，以中机试验为主。 2.软件连接试验机做联机调试。前期双方一起实现，后期我们自己实现。 3.共同制定测试用例。
框架管理器各个部分需求
系统管理 | 许可管理 | 软件模板和软件模块的序列号或其他方式的加密管理，方便对用户高级模块收费，能抵御反破解。
| 语言管理模块 | 可以设置中、英（可方便扩充其他语言）
| 时间或次数加密管理 | 当试用版用户到一定时间就会触发加密，授权才能使用，能抵御反破解。
| 单位管理 | 系统默认的单位体制。可以添加各种单位
| 用户管理模块 | 用户管理可以实现普通用户、调试级用户、系统级用户三种类型用户需求，可以为用户开放现有的模板模块权限、软件模块权限、操作权限等。 普通用户 只能操作模板规定的基本内容 调试级用户 可以操作模板的变量，对模板做一定程度修改 高级用户 可以操作模板的全内容，可以从零定制模板
硬件管理模块 | 1.支持多个计算机通过网络互连形成站工作形式，可以各自独立控制不同硬件工作，也对相同硬件可形成只监视备份数据，不控制模式。 2.逻辑上支持100个控制通道、128个以上传感器的需求，物理硬件100个以上，可以支持任意种硬件组合 3.支持各种静态控制器（未来支持多种动态控制器、温控器、应变仪、手控盒、AD卡、IO卡、DA卡等设备） 本次开发支持TMC控制器、Doli I3系列、DOLIEDC系列控制器（支持老设备维护）、1种标准温控器、1种应变仪、一种手控盒、一种Art的IO卡（AD、DA卡）
模板设计模块 | 向导树状目录定义 | 根据不同的对话框内容，对各种对话框有个排列，比如 试验条件、试验运行流程、试验结果等，可以采用活页夹或快捷按钮方式进行添加或删除。
| 对话框界面定义 | 这里根据需要，可以定制不同的对话框，每个对话框包含不同的条目内容。每个条目内容都可定义成一个变量。条目之间可以用脚本编写逻辑代码
| 试验流程控件 | 流程控制 | 提供流程控制功能：if else,While,并行路径、结束等
|  | 控制器交互 | 控制命令、清零命令、极限检测、信号检测，发送数字输出，模拟输出等
|  | 外部数据读写 | 读写文件、数据库
|  | 用户交互 | 用户输入，定制消息弹窗，选择文件（用于自定义函数）、等待用户结束（用户点击按钮后，会结束一个并行路径）
|  | 外设交互 | 读外设数据、状态、发外设控制命令
|  | 数据采集 | 连续采样（可设置采样频率），间隔采样（每隔x秒，每隔x点）
|  | 运行时动作 | 运行外部程序、变量赋值、等待、导出数据、发送邮件、运行报告、日志消息、计算变量
| 界面控件 | 变量和信号相关 | 变量或信号的表头显示、示波器、图表等设置
|  | 交互部分 | 设置按钮变量、数字IO、Input变量等
|  | 各种曲线 | 显示动态曲线和静态的各种曲线
|  | 通用部分 | 设置窗体Label、图片、试验流程、进度条等
|  | 布局调整部分 | 调整窗体布局为活页夹或拆分多个区域
| 自定义变量定义 | 自定义变量与模板对应的试验绑定，可以实现试验数据输入、试验运行、试验输出的所有方面。 可定义的属性：分类，标识符，显示名；描述、变量类型、单位、默认值、计算公式、适用范围（用户变量、结果变量等）、格式（小数位数、修约规则、上下限）
| 自定义函数定义 | 用脚本语言进行函数的编写，该函数可以被所有
| 自定义公式定义 | 可以用自定义函数、变量、系统计算函数配合加减乘除符号来定义来实现，在变量中和流程控制中可以自定义公式。
| 报告模板定义 | 可以自定义报告，并对报告进行修改，形成用户需要的报告形式，可以单独存储一个文件。
| 数据结果定义 | 可以把结果保存为Pdf格式，Excel格式，word格式，txt格式等
| 操作日志模块 | （1）. 日志管理是对日志信息的记录，并提供日志查询功能。日志种类包括机器操作日志、状态日志、用户操控记录日志等。 （2）. 日志信息类型包括Message日志信息、Debug日志信息、Warning日志信息和Error日志信息。 1. Message日志信息：常规日志信息，用于记录常规的日志信息。 2. Debug日志信息：调试日志信息，用于监控框架及插件的运行情况的调试信息。 3. Warning日志信息：警告日志信息，用于记录运程序行过程中出现的警告信息。 4. Error日志信息：错误日志信息，用于记录程序运行过程中出现的错误信息。 5. 操作日志：这个是供软件开发人员使用的，包括对窗体的点击，对按钮点击，试验过程产生的关键数据信息等，本质上就是当软件操作人员遇到操作问题和软件自身问题时，将信息导出，可以实现让软件调试人员查找信息，发现问题所在。
导出诊断文件 | 这里包括模板文件，根据模板输入的条件文件，用户的操作过程日志和执行过程的各种状态、警告、错误信息，以及结果报告等信息打包在一起。
管理模板运行模块 | 以多任务管理形式，运行定义在程序中的各个任务。这里涉及界面的各种任务，流程的任务，计算的各种任务，各种窗体的显示和运行，打印报告的执行等。
数据存储模块 | 一般的试验采用单个文件方式，需要查询的条件部分需要采用数据库管理（比如模板标准查询等）。 1.峰谷值存储 2.周期数据存储 3.静态数据存储 4.试验结果存储
专用计算模块 | 这里根据试验要求，需要有各种专用的计算模块。比如各种形式的求斜率模块，各种形式的求屈服模块，求断裂模块等等。
网络管理管理器 | 可实现ODBC开放数据库的数据写入和读取，实现数据的上传和下载。
在线帮助文档功能 | 有在线帮助Chm格式文档，实现在线的帮助，在界面任意位置点击帮助可以直接定位到当前点击帮助的相关页面

## 框架管理器公共模块需求
框架管理器公共模块 版本1.0
框架管理器公共模块，就是硬编码实现的程序的对话框窗体和专用接口模块，可以实现对各种专用功能的实现，这些对话框可以在框架管理器中调用，也可以在模板中调用。模板就是由这些公共模块进行组合而成的实现某个功能的大的集合。
开发时间 | 2021.10-2022.12
自定义类管理器
许可管理 | 在线注册，根据机器码生成许可申请。并限制可注册次数。
用户管理器 | 用户管理可以实现普通用户、调试级用户、系统级用户三种类型用户需求，可以为用户开放现有的模板模块权限、软件模块权限、操作权限等。 普通用户 只能操作模板规定的基本内容 调试级用户 可以操作模板的变量，对模板做一定程度修改 高级用户 可以操作模板的全内容，可以从零定制模板
外设硬件构建器管理器 | 主要实现将所有的现有的硬件资源，构建成一个多个站、多个传感器、多个IO、多个配套硬件的大逻辑系统。 1.总硬件资源的定义、添加、删除、修改。 2.大逻辑系统的各个站、传感器、IO的定义、添加、修改。
模板管理器 | 模板载入、保存，另存，模板比较（比较变量、函数等，并将不同项标记，如设置过滤器，只显示不同项），
试验项目管理器 | 试验创建（通过模板、通过已有试验）、保存（需保存试验模板信息）、导入、导出、删除
站资源管理界面 | 如果多个控制通道，需要对通道进行分组，然后再进行试验，每个组分配不同的IO，AD，DA等信号资源。
信号映像变量管理器 | 将外部硬件的物理信号，映像到变量数组，然后我们就可以对变量进行操作。可以列出系统的所有变量信号，然后我们可以定义变量与其对接。
自定义函数总管理器 | 显示所有的自定义函数的名称、参数、类别、描述等属性。可以添加、删除、编辑自定义函数，并可改显示名称等自定义函数的属性。
自定义单个函数管理器 | 自定义函数与模板对应的试验绑定，通过采用脚本语言编程的方式，操作模板定义的变量、系统变量、以及标准函数，实现各种计算、显示、存储功能。
自定义变量总管理器 | 显示所有的自定义变量的名称、参数、类别、描述等属性。可以添加、删除、编辑自定义变量，并可改显示名称等自定义变量的属性。
自定义单个变量管理器 | 条件变量定义 | 都可定义成一个变量（数组或单个类型，是数值、bool和文本类型），每个条目包含： Check有效选择、单位、数值小数点定义、识别名称或ID、显示名称、注释、显示图片，是否可见，以及与上面属性相关的脚本代码。可以有下拉选择项输入。
| 试样变量定义 | 试样类型选择（圆、板、管、异形），数量选择（可以输入批量试样），单位，试样有效选择、识别名、显示名称、注释、显示图片、是否可见以及相关的脚本代码
| 结果变量定义 | 都可定义成一个变量（数组或单个类型，是数值、bool和文本类型），每个条目包含选择、单位、数值小数点定义、识别名称或ID、显示名称、注释、显示图片，是否可见，以及与上面属性相关的脚本代码。可以有下拉选择项输入。有结果计算内容的脚本代码。
自定义公式管理器 | 一般与变量绑定，作为变量的一个属性，在流程中If等判断中也有应用。 这个可以满足普通用户在不编写脚本程序的前提下，进行一般计算的需要。 用户可以简单的用 （） + - * / 以及变量、自定义函数、系统默认函数，实现各种计算功能。
自定义对话框窗体管理器 | 可以调整用户界面的布局（Splitter分隔成需要的显示区块） 用户可以定义一个对话框，然后在对话框上放置按钮控件、Label控件、文本控件、曲线控件、PIC控件，并定义每个控件的属性，最终实现一个满足某类功能的对话框窗体。
自定义流程管理器 | 试验前： 采用拖拽方式，将流程块放置在需要的位置，并设置控件属性，可以实现控件的删除、插入、局部一段流程保存和载入，界面直观，可以控件编辑属性。 试验运行时： 显示流程的执行位置和关键参数（周期、判断结果等）。
自定义多个对话框管理树管理器 | 根据需要可以将多个对话框组成一个按照一定次序排列的树状结构，左侧是树，右侧就是对话框。可以添加、删除、修改各个对话框的名称、属性等。
自定义报告管理器 | 试验前： 定义这个自定义报告，即将需要的自定义报告与变量进行结合，确定每个变量的显示位置。 试验中： 根据定义打印报告 试验后： 根据用户操作，打印这个报告。
界面类窗体
日志管理 | 对各种分类日志，提供浏览，载入，存储，删除等管理措施
试样编辑器 | 对各种类型的试样进行形状选择，尺寸设定，以及批量试样相关参数设定。
单位管理模块 | 对目前的各种单位，进行浏览，添加，删除等功能
图片管理模块 | 选择不同目录下的图片，并返回图片目录和名称
摄像管理模块 | 对摄像头进行管理，配合试验进行录制，并保存文件。可以读取已经存储的录像回放。
语音管理模块 | 载入语音进行播放，并录制录音。
各种试验流程控件
控制命令 | 正弦、三角、方波
梯形
扫中值
扫幅值
扫频
双模式控制波形
随机波
控制保持延时一段时间
逻辑控制 | IF else 条件判断控制
GOTO 控制
while 循环控制
结束整个试验
并行控制。比如同时进行静态采集和动态采集数据
结束当前段试验，进行下一段试验
采集模式 | 峰谷值采集（时间间隔，周期间隔）
间隔数据采集（固定间隔，对数间隔，趋势间隔等）
试验动作 | 显示结果
结束当前段试验，进行下一段试验
运行外部程序
变量赋值
计算数据
打印报告
导出数据
发送邮件
弹出日志消息
外设交互 | Input Bit
Output Bit
用户交互 | 输入变量对话框
暂停，等待用户动作
定制消息弹窗
各种界面控件（定义各种对话框）
变量和信号相关 | 表头显示 | 定义显示数据的表头
| 曲线 | 定义显示绑定信号数据的曲线
| 表格 | 定义显示数据的表格
交互部分 | 按钮 | 定义用户的操作
| 数字IO | 定义发送或读取某个IO
| Textbox | 输入数据到变量
各种曲线 | 动态曲线 | 实时显示大量数据的曲线，定时刷新
| 静态曲线 | 全面显示数据的曲线。
通用部分 | Label控件 | 显示静态string
| PIC控件 | 显示图片
| 进度条 | 绑定某个变量显示进度
布局调整部分 | 活页夹 | 窗体布局以活页夹形式存在
| 拆分多个区域 | 窗体分割成多个区域
专用计算模块
拉伸屈服算法1 | 比例极限屈服
拉伸屈服算法2 | 零斜率屈服
拉伸屈服算法3 | 斜率门槛值屈服
拉伸上屈服模块 | 屈服类型为 EN\ISO 上屈服
拉伸下屈服模块 | 屈服类型为 EN\ISO 下屈服
拉伸弹模割线法 | 连点连线确定斜率
拉伸弹模切线法 | 设定点左右延伸10个点的切线为斜率
拉伸弹模回归计算 | 两点之间最小二乘法实现斜率
拉伸弹模磁滞回线计算 | 磁滞回线的上下反转点作为斜率
拉伸弹模自动计算 | 始终保持21个点，但是间隔要增加。然后，不断的比较每次测量的最大梯度
非比例伸长1 | 最大载荷模式
非比例伸长2 | ISO标准模式
非比例伸长3 | 载荷/拉伸位移比率
n值r值 | 泊松比试验中的计算
泊松比 | 泊松比试验中的计算，最小二乘法
多点曲线拟合计算 | 针对多点数据进行拟合，形成一条曲线
最小二乘法直线拟合 | 针对弹模进行的计算，形成一条直线
断裂判断1 | 自动载荷下降法
断裂判断2 | 载荷法
断裂判断3 | 载荷/拉伸位移比率
断裂判断4 | % 最大载荷
各种的数据采集算法模块
1.静态采集方式 | 间隔固定点方式采集数据
2.动态采集方式 | 每秒5000到10000点数据采集方式
3.长时采集方式 | 大批量、慢速采集数据
4.峰谷值采集方式 | 动态峰谷值数据采集
各种数据存储模块
模板存取模块 | 保存模板和读取模板的模块
曲线存取模块 | 保存曲线和读取曲线的模块
结果数据存储模块 | 保存计算结果和读取计算结果模块
用户数据存取模块 | 根据用户权限进行管理模块
硬件接口模块
控制器接口 | TMC控制器 | 国产控制器实现标准接口
| DOLI I3 控制器 | DOLI控制器实现标准接口
温控器接口 | 宇电温控器 | 温控器实现USB口转串口接口
应变仪接口 | 专用应变仪 | 找一款常用的应变仪编写接口
手控盒接口 | 自制手控盒 | 与一款手控盒实现接口
AD，DA，IO卡接口 | Art公司 | 与Art公司的IO卡实现接口
控制面板模块
静态控制面板 | 可以选择不同的试验轴，实现升、降、停，可改变控制模式，可以设置速度，斜波移动到某个点。
动态控制面板 | 可以选择不同的试验轴，实现升、降、停，可改变控制模式，可以设置速度，斜波移动到某个点。 可以实现正弦、三角、方波的函数发生器。

## 分析模块需求
分析模块需求 版本1.0
编制目标 | 针对试验的结果数据，进行分析处理的模块。主要是统计、比较、汇总、显示数据和曲线、重新计算功能。
开发时间 | 2021.10-2022.12
曲线回顾 | 可设置坐标信号，查看多曲线
曲线分析 | 可显示、编辑特征点，可绘制特征线，可自定义绘制直线，，可缩放，可遍历
统计 | 均值、方差值、最大、最小值
结果显示 | 根据用户配置，显示相关变量到结果栏
结果导出 | 将当前曲线图拷贝到剪切板，或另存未图片；将当前图形的通道数据拷贝到剪切板或导出到文件
变量视图 | 根据用户设置的过滤条件，显示满足条件的变量
可标记试样 | 被标记的试样不会显示在报告中
重新计算 | 用户修改相关输入后，重新计算试验结果
生成报告 | 生成基于当前数据的试验报告（不包含被标记的试样）
删除试样 | 将选定的试样信息从试验中删除
可调整界面视图 | 可选择只显示曲线、同时显示曲线和结果等

## 静态试验功能需求
静态试验功能需求 版本：1.0
编制目标 | 参考MTS、Instron、Zwick公司的软件的界面操作优点和界面风格，结合中国人操作习惯，构建符合我们要求的操作模板。我们根据每个试验的要求，一个试验标准编制一个模板。模板包括试验的方法定义、试样的参数输入、试验流程的定义、试验界面定义、试验结果的存储以及试验报告的形式，与这些主要步骤对应，我们要定义贯穿试验始终的自定义变量、自定义函数，形成自定义计算公式，实现整个试验模板。 试验模板根据用户类型可以进行一定的简化，比如工厂用户、计量检验用户，界面要求操作简单。高校用户，我们可以让其定义变量、函数和流程，满足其特殊要求。
开发时间 | 2021年10月-2022年12月
硬件底层接口模块 | 支持国产TMC控制器和DOLI I3控制器的两种硬件底层接口模块，温控器和应变仪，AD卡，DA卡，IO卡。
支持多台控制器、多路外部设备 | 支持多路国产和进口控制器共同试验，同时有多个外部硬件设备如：AD卡，DA卡，IO卡，应变仪，温控器等，最多100个设备。
支持设备分组 | 对多台控制器和多台设备采用分组方式分配资源，各组可以分别单独试验，互不干扰。
模板模块 | 拉伸模板（复杂） | 实现带引伸计的拉伸试验，可以设置摘引伸计，设定拉伸弹模计算方式、屈服计算方式，可以实现A1，A2，B方法。
| 拉伸模板（简单） | 适应工厂，计量单位人员使用
| ASTM拉伸模板 | ASTM E8/E8M-2011 金属材料室温拉伸试验方法 ASTM E8-2016a 金属材料室温拉伸试验方法
| 压缩模板 | GB/T 7314-2005 金属材料室温压缩试验方法(依据ASTM E9-89a(2000))
| 弯曲模板 | GB/T 232-2010 金属材料室温弯曲试验方法（依据翻译ISO 7438-2005）
| 扭转模板 | 按照扭转方法
| 橡胶模板 | 预加载、多段循环和所有循环周期数据采集、绘制曲线或者只针对最后一周期数据采集、绘制曲线和计算功能 GB/T 528-2009 橡胶及硫化橡胶拉伸试验方法
| 蠕变模板 | 单机版蠕变试验。GB/T 2039-2012 《金属材料单轴拉伸蠕变试验方法》
| 持久模板 | 单机版松弛试验。HB 5150-1996 《金属高温拉伸持久试验方法》
| 松弛模板 | 单机版松弛试验。 GB/T 10120-2013金属材料应力松弛试样方法
| 螺栓模板 | GB/T 3098.1-2010 紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.2-2015 紧固件机械性能螺母
| 泊松比模板 | 实现泊松比试验模板。主要测试双引伸计的相关内容。
| CTOD模板 | 实现CTOD试验模板
| 其他标准 | 一个标准一个模板，目前电拉有上千个试验标准，未来大概需要上千个模板
试验标准需求 | 本次开发 | GB/T 228.1-2010金属材料第1部分室温试验方法(依据ISO 6892-1-2009) GB-T 228.2-2015 金属材料拉伸试验第2部分高温试验方法 GB/T 7314-2005 金属材料室温压缩试验方法(依据ASTM E9-89a(2000)) GB/T 14452-93 金属材料弯曲试验方法 GB/T 232-2010 金属材料室温弯曲试验方法（依据翻译ISO 7438-2005） 橡胶标准 HB 5150-1996 《金属高温拉伸持久试验方法》 GB/T 2039-2012 《金属材料单轴拉伸蠕变试验方法》 GB/T 10120-2013金属材料应力松弛试样方法 GB/T 3098.1-2010 紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.2-2015 紧固件机械性能螺母 GB 10128-1988 金属室温扭转试验方法标准
| 未来开发 | 1. 航空航天 航空航天材料酚醛试验标准（WinXP版特殊独立软件中具备的） GB/T3355-2005纤维增强塑料纵横剪切试验方法 GB/T1449-2005 ASTM C 273-00 ASTM C 365-03 ASTM D 695 ASTMD638 航空航天材料环氧试验标准（WinXP版特殊独立软件中具备的） ASTMD638-10 ASTM D 1781 ASTM D 7028 BMS 8-79AD 2. 塑料、橡胶 塑料产品试验（WinXP版常规标准软件中具备的，Win7版中具有部分标准方法） GB 1040.1-2006 塑料拉伸性能的测定第1部分：总则 GB 1041-2008 塑料压缩性能的测定 GB 9341-2008 塑料弯曲性能的测定 ISO 178-2003 塑料、弯曲性能测定 GBT1447-2005纤维增强塑料拉伸性能试验方法 橡胶产品试验（WinXP/Win7版常规标准软件中具备的） GB 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GBT7760-2003硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定 90度剥离法 橡胶支座、橡胶堆、球胶橡胶等行业标准 3. 纺织纤维 碳纤维试验（WinXP版常规标准软件中具备的） GBT3362_2005碳纤维试验标准方法 HB7616_1998 HB5485_1991 4. 陶瓷、板材、土木、材 陶瓷常温和高温试验（WinXP版特殊独立软件中具备的） GB 6569-2006 精细陶瓷弯曲强度试验方法 GB 14390-2008 精细陶瓷高温弯曲强度试验方法 GBT 23806-2009 精细陶瓷断裂韧性试验方法单边预裂纹梁（SEPB）法 板材试验（WinXP版常规标准软件中具备的） GB 1942-1991木材抗劈力试验方法 GB 1936.1-1991 木材抗弯强度试验方法 GB 1936.2-1991 木材抗弯弹性模量测定方法 土工布试验（WinXP/Win7版特殊独立软件中具备的） GB17689-2008土工 GB-T 土工布拉伸试验方法 -宽条法 15788-2005 GBT9647-2003塑料波纹管环刚度测定 GB 328.8-2007 建筑防水卷材试验方法第8部分：沥青防水卷材拉伸性能 合金试验（WinXP版常规标准软件中具备的） GBT23615铝合金拉伸 GBT28289 铝合金材料试验标准试验方法 5. 玻璃钢、玻璃纤维 《纤维增强塑料（玻璃钢）标准汇编》（上）中27种标准28个方法（WinXP版特殊独立软件中具备的） GB/T 1447-2005，GB/T 1448-2005， GB/T 1449-2005，GB/T 1450.1-2005， GB/T 1450.2-2005，GB/T 1452-2005， GB/T 1453-2005，GB/T 1454-2005， GB/T 1455-2005，GB/T 1456-2005， GB/T 1457-2005，GB/T 1458-2008 ， GB/T 2567-2008 ，GB/T 3354-1999， GB/T 3355-2005，GB/T 3356-1999， GB/T 3362-2005，GB/T 3856-2005， GB/T 4944-2005，GB/T 5258-2008， GB/T 9979-2005，GB/T 14208.2-2009， GB/T 14208.3-2009，GB/T 14208.4-2009， GB/T 7689.4-2001，GB/T 7689.5-2001， JT/C 781-2006，GB/T 1453-2005（附录B）， GB/T 1454-2005（附录B）。 6. GBT_21143-2007_金属材料_准静态断裂韧度的统一试验方法 CTOD试验单引伸计法（WinXP版特殊独立软件中具备的） CTOD试验双引伸计J积分法（WinXP版特殊独立软件中具备的）
试验定义 | 试验定义显示界面 | 输入试样参数和试验方法参数。可以定义弹模计算方法，屈服点计算方法。以及计算结果，试验报告内容，保存数据格式。可以实现多个试样条件输入。
试验过程 | 显示数据曲线 | 数据表头显示，显示力值-时间曲线，包络线曲线等
| 预加载功能 | 根据不同需要，可以设定预加载功能，清除间隙
| 摘引伸计 | 在试验中，有不同模式摘引伸计，防止引伸计损坏。
| 多个试样试验 | 可以适应多个试样的试验，可以在试验中添加新试样和试样参数。按照设定速率和目标，控制实现金属A1，A2，B方法，或斜线、正弦、三角、方波等循环试验。
| 按照流程设置执行控制 | 在控制流程图中，设置分段控制，这里不仅仅是控制，还包括采集，保护，等需要的步骤。
| 回放试验数据 | 可以模拟试验过程，进行数据回放。
数据后期处理 | 多个曲线显示 | 允许曲线在一个Chart中显示。
| 多个数据结果显示，统计 | 对多个数据进行统计，重新计算等处理，可以删除有问题试样，试样结果可以重新计算。
| 支持数据库 | 支持采用Access或SQL数据库。
| 试验结果 | 数据可以保存为CSV,txt,word,pdf,excel格式。
| 恢复试验数据 | 对于采用实时记录数据的曲线，可以恢复数据。
| 计算结果 | 可以对弹模、屈服点、断裂点有多种方式自动计算和后期手动计算，以及重新计算。
| 支持多个不同批号的数据比较 | 支持对不同批次的试验进行比较。
| 报告可以修改 | 报告可以修改，预览、打印。
手动控制 | 向上
向下
| 运行到指定位置 | 位移基准
| 返车 | 返回到位移清零位置
| 停止 | 结束正在运行的命令，此停止功能合并到试验执行的停止功能中
| 试样保护 | 提供按钮，用于装载试样后消除初始力
| 速度设置 | 位移控、力控
模拟联机 | 提供控制器模拟器 | 提供力、位移、时间信号，可运行试验
检索 | 模板、试验 | 检索条件：时间、名称关键字、标准号、试验员
试验视频 | 同步录制试验视频 | 根据用户设置开始或结束视频录制，支持通用USB视频设备。复查时，视频和曲线数据可同步回放或遍历
日志 | 系统日志 | 联机、脱机，传感器状态，用户操作
| 试验日志 | 用户输入，用户操作，控制器反馈
多语言 | 中、英
可扩展
LIMS | 提供数据下载上传接口 | 从用户指定数据库读入试验信息，将试验结果上传至用户指定数据库

## 动态试验功能需求
动态功能需求 版本：1.0
编制目标 | 参考MTS、Instron、Zwick公司的软件优点，结合中国人操作习惯，构建符合我们要求的操作模板。我们根据每个试验的要求，一个试验标准编制一个模板。模板包括试验的方法定义、试样的参数输入、试验流程的定义、试验界面定义、试验结果的存储以及试验报告的形式，与这些主要步骤对应，我们要定义贯穿试验始终的自定义变量、自定义函数，形成自定义计算公式，利用框架管理器的公共模块，实现整个试验模板。 试验模板根据用户类型可以进行一定的简化，比如工厂用户、计量检验用户，界面要求操作简单。高校用户，我们可以让其定义变量、函数和流程，满足其特殊要求。
开发时间 | 2022年以后
硬件底层接口模块 | 支持国产动态TMC控制器和DOLI I7控制器的两种硬件底层接口模块。
支持多台控制器、多路外部设备 | 支持多路国产和进口控制器共同试验，同时有多个外部硬件设备如：AD卡，DA卡，IO卡，应变仪，温控器等，最多100个设备。
支持设备分组 | 对多台控制器和多台设备采用分组方式分配资源，各组可以分别单独试验，互不干扰。
模板模块 | 标准疲劳试验模板 | 实现分段试验定义疲劳试验，可以实现正弦、三角、方波、梯形、随机波 GB_T3075-2008金属材料疲劳试验轴向力控制方法
| 低周疲劳试验方法模板 | GB∕T 15248-2008 金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法 GBT 26077-2010 金属材料疲劳试验轴向应变控制方法
| 动刚度试验方法模板 | 多个，不同部门不一样
| JIC 试验模板 | GB T 21143-2014 金属材料准静态断裂韧度的统一试验方法
KIC 试验模板
CTOD 试验模板
| 路谱迭代疲劳试验模板 | 使用路谱迭代技术，实现MIMO系统的迭代控制，实现用户的路谱试验需求。
| 裂纹扩展试验模板 | GB T 6398-2017 金属材料疲劳试验疲劳裂纹扩展方法
| 其他标准 | 一个标准一个模板，根据需要扩展
试验定义 | 试验定义显示界面 | 输入试样参数和试验方法参数。峰谷值和曲线数据保存方式。
试验过程 | 显示数据曲线 | 数据表头显示，实时显示动态曲线和静态曲线。如果需要显示变形曲线
| 按照流程设置执行控制 | 在控制流程图中，设置分段控制，这里不仅仅是控制，还包括采集，保护，等需要的步骤。
数据后期处理 | 多个曲线显示 | 允许曲线在一个Chart中显示。
| 支持数据库 | 支持采用Access或SQL数据库。
| 试验结果 | 数据可以保存为CSV,txt,word,pdf,excel格式。
| 报告可以修改 | 报告可以修改，预览、打印。
通用的各种保护和动作 | 实现位移限位保护，力限位保护，力破断保护，定义保护后需要的动作。
通用的PID、零点、颤振参数设置 | 实现各个通道的PID参数设置，DA零点设置、颤振设置。
通用疲劳函数发生器 | 实现简单的正弦、三角、方波、扫频，APC补偿，各种保护，以及波形存储，方便用户使用
通用手动控制 | 向上
向下
| 运行到指定位置 | 位移基准
| 返车 | 返回到位移清零位置
| 停止 | 结束正在运行的命令，此停止功能合并到试验执行的停止功能中
| 试样保护 | 提供按钮，用于装载试样后消除初始力
| 速度设置 | 位移控、力控
模拟联机 | 提供控制器模拟器 | 提供力、位移、时间信号，可运行试验
检索 | 模板、试验 | 检索条件：时间、名称关键字、标准号、试验员
试验视频 | 同步录制试验视频 | 根据用户设置开始或结束视频录制，支持通用USB视频设备。复查时，视频和曲线数据可同步回放或遍历
日志 | 系统日志 | 联机、脱机，传感器状态，用户操作
| 试验日志 | 用户输入，用户操作，控制器反馈
多语言 | 中、英
可扩展
LIMS | 提供数据下载上传接口 | 从用户指定数据库读入试验信息，将试验结果上传至用户指定数据库

## 高频试验功能需求
高频试验功能需求 版本：1.0
编制目标 | 实现高频试验机的慢速控制和高速采集的需求，在试验中可以实现对正弦线的中值幅值控制，以及对包络线的幅值、频率、波形的控制。试验过程，需要显示多种不同类型的曲线。 一个高频试验需要一个高频试验模板和硬件底层驱动实现。 标准：JB/T 5488-2015
开发时间 | 2022年以后
模板 | 一个高频试验模板，满足试验的需求
硬件底层驱动 | 编写硬件板卡的底层接口程序。AD卡，DA卡，IO卡，计数器卡。可以简单看做双轴控制系统。一路是伺服电机，一路是电磁激励，互相配合，实现高频控制。
试验方法定义 | 试验定义显示界面 | 1.项目名称，各种设定参数，试样材料，试样数量，可适应多个试验等。 2.控制中值，幅值，循环次数。 3.包络线波形控制。 4.PI设置和限位保护设置（交变负荷限位保护、平均负荷限位保护、频率限位保护）。 5.试验保存时间间隔等
试验控制过程 | 显示数据曲线 | 数据表头显示，显示力值-时间曲线，包络线曲线等
| 按照控制目标执行 | 控制伺服电机控制力中值，控制激励磁铁控制力幅值，实现定循环次数试验。
| 包络线控制 | 通过控制激励磁铁实现对力的幅值包络线的正弦、梯形、三角控制。
| 按照流程设置执行控制 | 在控制流程图中，设置分段控制，这里不仅仅是控制，还包括采集，保护，等需要的步骤。
| 多个试样试验 | 可以适应多个试样的试验，一个试样完成后，可以添加一个新试样
数据后期处理 | 多种曲线 | 频率-时间曲线，SN曲线，负荷-循环次数曲线等
| 多个数据结果显示，统计 | 对多个数据进行统计，重新计算等处理，可以删除有问题试样，试样结果可以重新计算。
| 试验结果 | 数据可以保存为CSV,txt,word,pdf,excel格式。
| 支持数据库 | 支持采用Access或SQL数据库。
| 报告可以修改 | 报告可以修改，预览、打印。
手动控制 | 向上
向下
| 运行到指定位置 | 位移基准
| 返车 | 返回到位移清零位置
| 停止 | 结束正在运行的命令，此停止功能合并到试验执行的停止功能中
| 试样保护 | 提供按钮，用于装载试样后消除初始力
| 速度设置 | 位移控
检索 | 模板、试验 | 检索条件：时间、名称关键字、标准号、试验员
试验视频 | 同步录制试验视频 | 根据用户设置开始或结束视频录制，支持通用USB视频设备。复查时，视频和曲线数据可同步回放或遍历
日志 | 系统日志 | 联机、脱机，传感器状态，用户操作
| 试验日志 | 用户输入，用户操作，控制器反馈
多语言 | 中、英
可扩展
LIMS | 提供数据下载上传接口 | 从用户指定数据库读入试验信息，将试验结果上传至用户指定数据库

## 蠕变试验功能需求
蠕变试验功能需求 版本：1.0
编制目标 | 实现批量蠕变试验机的慢速控制、慢速采集的需求，在试验中可以实现对批量蠕变试验机分段控制，试验时间长达几年，采集数据为防止丢失，采集数据计算机实现双机备份，备份数据计算机多机备份。试验过程，需要显示多种不同类型的曲线。试验数据要实现海量存储，海量读取功能。 可以满足蠕变、持久、松弛和低频率循环试验需求 一个蠕变试验需要一个高频试验模板和硬件底层驱动实现。
开发时间 | 2022年以后
模板 | 蠕变、持久、松弛三个试验模板，满足试验的需求
硬件底层专用模块 | 支持国产蠕变控制器和DOLI蠕变专用控制器的底层控制模块，和温控器底层控制模块和参数设置模块。支持的伺服控制器最多100台，温控器300台。
支持设备分组 | 对多台控制器和多台设备采用分组方式分配资源，各组可以分别单独试验，互不干扰。
试验方法定义 | 试验定义显示界面 | 1.项目名称，各种设定参数，试样材料，试样数量，可适应多个试验等。 2.控制各种波形和循环次数定义。 3.实现多段试验参数定义 4.PI设置和各种限位保护设置。 5.多机备份的相关设定。
试验控制过程 | 显示数据曲线 | 数据表头显示，显示力值、变形、位移、时间任意组合曲线曲线等
| 显示长时曲线 | 针对长时数据进行曲线显示
| 实时和长时数据存储 | 可在试验中，对长时数据进行定时数据存储，防止数据丢失。
| 炉子温控 | 可以实现对炉子的温度控制
| 按照流程设置执行控制 | 在控制流程图中，设置分段控制，这里不仅仅是控制，还包括采集，保护，等需要的步骤。
| 试验后控制 | 降温并反馈预负荷。
| 多机备份机制 | 采集数据计算机实现双机备份的监视和切换（一个采集、一个备份），备份数据计算机多机备份（同时保存数据，并监视数据）
数据后期处理 | 多种曲线 | 读取长时各种数据，曲线显示。
| 试验结果 | 数据可以保存为CSV,txt,word,pdf,excel格式。
| 支持数据库 | 支持采用Access或SQL数据库。
| 报告可以修改 | 报告可以修改，预览、打印。
手动控制 | 向上
向下
| 运行到指定位置 | 位移基准
| 返车 | 返回到位移清零位置
| 停止 | 结束正在运行的命令，此停止功能合并到试验执行的停止功能中
| 试样保护 | 提供按钮，用于装载试样后消除初始力
| 速度设置 | 位移控、力控
模拟联机 | 提供控制器模拟器 | 提供力、位移、时间信号，可运行试验
检索 | 模板、试验 | 检索条件：时间、名称关键字、标准号、试验员
试验视频 | 同步录制试验视频 | 根据用户设置开始或结束视频录制，支持通用USB视频设备。复查时，视频和曲线数据可同步回放或遍历
日志 | 系统日志 | 联机、脱机，传感器状态，用户操作
| 试验日志 | 用户输入，用户操作，控制器反馈
多语言 | 中、英
可扩展
LIMS | 提供数据下载上传接口 | 从用户指定数据库读入试验信息，将试验结果上传至用户指定数据库